美国伟伦双目视力筛选仪招标参数（预算：19.8）

- 产品名称：双目视力筛选仪

- 要求：原装进口品牌

- 数量：一台

- 技术参数要求：

筛查范围

4.1屈光：近视，远视，散光，屈光参差，眼位：斜视，弱视

4.2瞳孔/瞳距：瞳孔/瞳距大小，双眼瞳孔不均等
4.3其他：晶状体浑浊，角膜损伤，眼底感光不良，眼球微颤。
4.4 适合人群：（6个月-成人）儿童，学龄前、学龄期儿童及成人。

- 产品参数规格
4.5球镜测量范围：-7.50D 至 +7.50D，每0.25D递增等效

- 精确度： -3.50D to 3.50D, ± 0.50D，-7.50D to < -3.50D, ± 1.00D
            > 3.50D to 6.00D, ± 1.00D
4.6柱镜范围：0.00D 至 +3.00D，每0.25D递增
   精确度：0.00D to 1.50D, ± 0.50D，> 1.50D to 3.00D, ± 1.00D
4.7轴位范围：1 至 180度，1度递增，精确度： ± 5 度 ( 柱镜值 > 0.5D)
4.8瞳孔尺寸范围：4.0mm 至 9.0mm，每0.1mm递增，精确度：± 0.1 mm
4.9瞳距范围：35mm 至 80mm，每1mm递增,精确度：± 1 mm
4.10固视测量：0 至 20 度，1度递增，鼻侧，颞侧，上方，下方
    精确度： 0 to 5 度 (± 1 度 ) > 5 to 20 度 (± 2 度 )
4.11每次测量时间：1秒
4.12测量距离：3.3 ft. ± 2 in. (1 m ± 5 cm)
4.13固视目标：随机视觉模式和可听声音
4.14测量原则：光学反射

五、产品性能特点

5.1手持式一体机触屏设计，即刻呈现双眼信息，强大的储存空间，便捷的WIFI连接,无线打印。
5.2.双目同步筛查，只需儿童简单配合，迅速捕捉眼位，一秒左右可完成检查、省时省力。
5.3多项检查同步完成，一次测量即可获得孩子的眼位、屈光状态、角膜损伤、眼球微颤等眼部疾病。
5.4有追踪记录功能，每名孩子的视力筛查情况就像照片一样存储在仪器里，后期筛查时可调出上期记录，方便患儿家长及时了解孩子眼睛发育情况。