| - 项目名称 |  | - 规格要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 核医 学病房 | - 核医学入口电动铅门 | - 大门防护尺寸（1100*2250mm）*2 - 整体防护15mmpb当量， - 带密码指纹遥控门禁系统， - 电机要求为进口直流变频电机 - 表面材质为1.2mm厚镀锌钢板喷塑饰面， - 带安全防夹传感器 - 带304不锈钢板门套 |  |
|  | - 核医学出口电动铅门 | - 大门防护尺寸1080*2090mm - 整体防护15mmpb当量， - 带密码指纹遥控门禁系统， - 电机要求为进口直流变频电机 - 表面材质为1.2mm厚镀锌钢板喷塑饰面， - 带安全防夹传感器 - 带不锈钢门套 |  |
|  | - 传递箱 | - 传递箱尺寸550*550*1000mm深 - 带机械互锁装置， - 整体防护15mmpb当量， - 标准304护板 - 铅玻璃200*300 - 带照明功能 - 带紫外线杀菌灯 - 带里外语音互通功能 |  |

- 核医学科防护门改造参数要求

商务参数

*1、该项目为交钥匙工程，必须符合防护要求，达到环评、预评、控评检测标准，确保安装后医院能取得相关证书。如因该项目导致的检测不合格，不予支付货款。（此条承诺必须写入合同）

*2、交货时间：合同签订后30个工作日安装到位，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：医院取得以上资质证书后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，验收合格后一年设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：质保十年，终身维护。