娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底中心医院设备科医疗器械招标文件（院内招标）

二〇二二年九月

- 第一章 投标邀请

- 设备科医疗设备一批采购项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：设备科医疗设备一批采购项目

- 二、采购方式

- 1、院内招标，由招标人内部评标。根据投标人的资格性文件、商务标文件，重点参照投标人企业资质、信誉、类似项目情况、技术方案、服务方案以及投标报价，综合评定，综合得分由高到低排序。

- 2、在同等条件下，有效合理得分高者中标。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人近1年内（自2021.10.01之日起签订的合同）有同类销售业绩；

- 4、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 5、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 本次项目为五个标段，投标人必须分开制作投标文件、分开投标，评标时单独进行评标，各标段互不影响。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：

- 2、开标地点:娄底市中心医院

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速涡轮按压手机、低速气涡轮手机一批 | 详见技术参数 | 4.8万元 |
| 2 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 6.5万元 |
| 3 | 双通道自动气压止血仪 | 2 | 5万元 |
| 4 | 宫腔镜（7Fr一体镜） | 3 | 8.61万元 |
| 5 | 生物安全柜 | 1 | 1.64万元 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求

| 名称 | 技术要求及商务要求 |
| --- | --- |
| 一包：高速涡轮按压手机、低速气涡轮手机一批 | 儿童手机技术参数 （10支） 1.头壳大小：不锈钢一体式迷你头，尺寸为Φ9.4×11.4。 2.采用国际知名品牌陶瓷轴承。 3.单点喷雾，内置防回吸，头部抗磕碰设计，防滑花纹设计。 4.压盖式换取车针，方便好使。 5.工作气压：0.2-0.22MPa。 6.耗气量：30-36L/min。 7.机芯动平衡≤150µg，径向跳动量：≤0.01㎜。 8.转速：390,000-410,000转/分钟；扭力≥20瓦特 9.切削力：径向≥1.1Kg 轴向≥2.0Kg。 10.噪音：≤55dB。 11.手机风轮组件为开放式组件。 12.在水压为200kpa时，冷却水流量> 50mL/min。 13.可进行135度高温高压消毒。 阻生齿手机技术参数：（6支） - 头壳大小：尺寸为Φ10.2×13.2 - 轴承：采用国际知名品牌陶瓷轴承 3．三孔射水，三孔防回吸。头部抗磕碰设计，防滑花纹设计 4．压盖式换取车针，方便好使，可兼容使用多个品牌的相应ISO标准杆车针，工作时夹具对车针的夹持力≥28N。 5．固定接头，具有水路防回吸功能，防止交叉感染。 6．工作气压：0.25-0.30MPa。 7．耗气量：30-36L/min。 8．机芯动平衡≤150µg，径向跳动量：≤0.03㎜。 9．转速：300,000-380,000转/分钟；扭力≥22瓦特 10．切削力：径向≥1.1Kg 轴向≥2.0Kg。 11．噪音：≤55dB。 12．手机风轮组件为开放式组件。 13．在水压为200kpa时，冷却水流量> 50mL/min。 14．可进行135度高温高压消毒。 普通按压三孔出水手机技术参数：(20支) 1.头壳大小：不锈钢一体式标准头，尺寸为Φ11.3×13.8。 2.采用知名品牌陶瓷球形轴承。 3.四点喷雾，卫生机头系统四孔零回吸，恒压手机、头部抗磕碰设计，防滑花纹设计。 4.压盖式换取车针，方便好使。 5.工作气压：0.25-0.30MPa。 6.耗气量：30-36L/min。 7.机芯动平衡≤150µg，径向跳动量：≤0.01㎜。 8.转速：310,000-400,000转/分钟；扭力≥24瓦特 9.切削力：径向≥1.1Kg 轴向≥2.0Kg。 10.噪音：≤55dB。 11.手机风轮组件为开放式组件。 12.在水压为200kpa时，冷却水流量> 50mL/min。 13.可进行135度高温高压消毒。 低速内水管手机技术参数：(5套），包括（马达、直机、弯机） 马达 转速比：1：1 供水系统：内部供水 转速：≤25000rpm 气压：≥0.25mpa 气消耗量：≤56L/min 接口：对应国际规格ISO9168 喷水：≥50mL/min 转矩：≥1.6N.cn 喷水冷却系统：≥1.5L/min 直机 转速：≤40000min 使用的车针：机头插入部直径φ2.35、全长44.5㎜、刃面的最大作业范围在4mm以下的 齿轮比例：1:1等速 径向跳动度：＜80μm (T.I.R) 车针夹持力：≥45N 消毒注意事项：使用不超过135℃的温度进行高温高压灭菌 弯机 类型：按压式 转速：≤40000min 齿轮比例：1:1 等速 使用车针：φ2.35mm CA车针 使用环境（温度）：0 - 40℃（无结露） 使用环境（湿度）：30 - 75% 使用环境（气压）：700 - 1,060hPa 商务参数： *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。 - *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保两年，质保期内每年巡检两次。 |
| 二包：高压蒸汽灭菌器 | - 容积：≥45L。 - 主体、门板及夹套材质：SUS304不锈钢。 - 设计压力：-0.1/0.3MPa。 - 设计温度：≥132℃。 - 腔壁加热：全夹套，从主体前端到封头。 - 开关门方式：电机驱动，触摸屏一键式开门。 - 储水装置：内置双水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，可根据用户需求切换为单水箱。 - 控制方式：采用高度集成化的PLC进行控制,模块化设计的专用灭菌器控制器。 - 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示。 10、流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。 11、记录方式：内置微型热敏打印机，可记录程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等。 12、安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； 13、程序名称：包含裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序等。 14、装载量：可放置八层托盘。 主要配置： 序号; 名称; 技术说明. 1; 主体; 06Cr19Ni10不锈钢,自动脉冲氩弧焊焊接，表面电解抛光处理，抗腐蚀。. 2; 密封门; 06Cr19Ni10不锈钢, 电抛光处理抗腐蚀。. 3; 外罩; 表面喷塑，耐腐蚀. 4; 安全阀; 开启压力0.3Mpa. 5; 控制系统; 微电脑系统，具有较强的适应系统内部参数离散变化和外界环境温度变化的能力。. 6; 压力变送器; 范围：0-400kPa 精确度高。. 7; 温度传感器; A级精度，温度准确。. 8; 温控器; 主体以及蒸发器温度保护精度高. 9; 微动开关; 工作可靠，寿命长. 10; 电磁阀; 响应速度快、耐高温、耐高压、长寿命. 11; 加热膜; 热效率高、省电、寿命长，新一代加热装置。. 12; 注水泵; 工作可靠，适应性强。. 13; 循环泵; 质量可靠，噪音低。. 14; 打印机; 微型打印机，安装空间小，安装方便. 15; 门电机; 动作可靠、使用寿命长. 16; LT快插接头; 质量可靠、方便快捷、高精度、使用寿命长. 商务要求： *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。 *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保两年，质保期内每年巡检两次。 |
| 三包：双通道自动气压止血仪 | 1、压力范围：0KPa—100Kpa。 2、稳定精度：≤3Kpa。 3、时间设定范围：5~120分钟。 4、初始充气时间：≤60秒。 5、工作时间到自动缓慢阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血。在紧急情况下可按住放气键3秒一键放气。 6、压力超过80Kpa，显示屏闪烁报警。拥有检测元器件故障报警。拥有自动检测漏气功能。压力自动补偿。 7、在突然断电情况下能始终保持压力。 8、完全独立的两套系统。 9、手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。 10、术中可随时增减设定值。 11、可同时做两个不同部位手术、必要时可做局麻手术。 12、止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠。 13、立式支架：可调高度，占地小，移动方便，便于使用。 14、可根据上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。 *15、止血袖带，确保可靠固定所需部位、杜绝袖带侧滑，不含乳胶，抗泄漏、抗爆裂、抗老化。硅胶袖带：可高温高压消毒、直接清洗，布套可拆分方便清洗，硅胶止血袖带小号3只（儿童上肢），中号3只（儿童下肢和成人上肢通用）大号3只（成人下肢），延长管3根。具体配置清单如下： 数量; 型号; 长度; 宽度. 3; 儿童硅胶袖带（小号）; 47cm; 5cm. 3; 上臂硅胶袖带（中号）; 52cm; 7cm. 3; 大腿硅胶袖带（大号）; 78cm; 11cm. 3; 延长管. 商务要求： *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。 *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保两年，质保期内每年巡检两次。 |
| 四包：宫腔镜（7Fr一体镜） | 1、用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2、具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作； 3、可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； 4、镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅； 5、器械插入口为喇叭形，方便器械进入； 6、密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔； 7、进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤； 8、进出水通量为国标2倍以上，5Fr款在100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为325mmL/分钟；7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟； 9、超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°； 10、镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层； 11、插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm / 5.4mm，免扩宫；插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔。 12、所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。 *配置清单 产品名称; 数量. 宫腔镜; 1pc. 剪刀; 1pc. 异物钳; 1pc. 活检钳; 1pc. 专用内窥镜器械消毒盒; 1pc. 商务要求： *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。 *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次；保修期内设备出现故障，由厂家提供免费维修和免费提供设备更换的主、附配件；保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答。 *6、保修期内，如设备出现故障，免费提供备用设备，确保工作顺利进行。 |
| 五包：生物安全柜 | - 1、A2级生物安全柜，产品执行标准:中华人民共和国医药行业标准 《YY 0569-2011》。 - 2、气流模式：达到30%外排，70%内循环要求。 3、工作区尺寸：长、宽、高≤600*500*520mm； 4、外形尺寸：长、宽、高≤740*650*1850mm 5、流入气流：0.53m/s 6、振动半峰值 ≤5μm 7、外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 10mm大圆角处理，便于清理。 8、标配两块ULPA超高效过滤器,针对0.12μm颗粒系可以达到99.999%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。 9、控制软件LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，显示屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作。 10、负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，做到零泄露，确保操作区的洁净度。 11、风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能。 12、温度传感器：可实时检测并显示温度。 13、配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。 14、有警报功能，当移动玻璃门超过规定限高值（200mm）时，警示提醒用户。 15、紫外灯具有定时预约功能。 16、前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用不低于6mm厚安全钢化玻璃。 17、前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。 18、具有因停电、死机状态数据丢失的参数记忆保护功能，具有来电恢复功能。 19、前吸入口采用回风无阻碍的设计,防止逆流的形成。 20生物安全性： （1）人员安全性： 撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次 狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 （2）产品安全性： 菌落数≤5CFU/次 （3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 21、柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能。 22、生产企业具备医疗器械生产许可证。 商务要求： *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 *2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。 *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。 *4、交货地点：娄底市中心医院。 *5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次，有专业的售后服务团队，24小时响应，响应后4小时内上门服务。 |

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证、生产厂家营业执照、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件必须胶装并用纸质文件袋封好（一正贰副），封口加盖单位公章，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

第三章评标方法及标准

投标人综合评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） |  | 满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 ／最终投标报价）×40。 “评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” | 0-40 |
| 2 | 招标文件响应程度及服务方案（10分） | 对招标文件的响应程度 | 以招标文件格式为基础，根据投标文件制作的优劣，专家酌情打分，每有一处细微偏差扣1分，扣分最多不超过2分。 | 0-2 |
|  |  | 服务方案 | 1、能提供投标人近五年同类型合作业绩，每个业绩计2分，最多计4分（提供合作清单及联系人，并附合同或中标通知书复印件加盖投标人公章）。 2、在上述技术及商务参数中要求的质保年限上，每增加一年计2分，最多计4分。 | 0-8 |
| 3 | 技术要求及商务要求（50分） | 技术要求及商务要求 | 1、技术参数完全符合招标文件要求的，计50分，任何一条技术参数负偏离扣2分，扣完为止。 2、带“ ★”“*”号参数为重要条款不允许偏离，否则视同无效投标。 3、其它技术条款偏离项数之和大于5项将导致无效投标。 说明： a、偏离：不满足招标参数要求，配置不详，缺漏项，技术参数表述不清的。 b、条款数计算：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项技术要求项数。 | 0-50 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列；综合得分且投标报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。

- 投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2022年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（4）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

第四部分、同类项目业绩

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

第五部分、技术及服务方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

- 质保及维护方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，