电动站立床参数

一、技术参数

1.床面参考尺寸：1980*800mm，床体参考尺寸：2160*940mm

▲2.病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围的医疗器械注册证。

3.床面可垂直升降，高度调节范围：400~800mm

▲4.床体起立角度可调：垂头位最低角度≤-12°，直立角度≥85°；

▲5.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态承重≥3000N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告；

6.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳

7.背度调节最大角度≥60°

8.大腿板调节最大角度≥25°

▲9.配有可折叠式护栏，高度不低于350mm，护栏材质HDPE

10.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏

11.床体两侧配有挂钩，方便悬挂尿袋、造瘘袋等

12.四角配有输液杆安装孔位，方便安装输液杆

13.床体动态承重≥175kg

14.防进液等级≥IPX4级

15.电机数量≥5个

17.双重供电模式，内部电源可在市电断电的情况下继续工作

18.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作

19.配有安全保护带，且保护带数量不少于3条，方便患者各肢体部位固定。

20.床垫：与病床配套，厚度为40mm厚，40mm厚高密度海绵，外加防水耐磨面料，表面有透气孔

▲21.保护带静态承重≥500N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 1 | 张 |
| 2 | 床头板 | 2 | 件 |
| 3 | 脚踏板 | 1 | 件 |
| 4 | 绑带 | 3 | 条 |
| 5 | 说明书 | 1 | 份 |
| 6 | 合格证 | 1 | 份 |
| 7 | 保修卡 | 1 | 份 |

三、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：15天内送货上门，逾期按合同赔付。
*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

6、供应商提供所投标设备在三甲医院的业绩证明。