# 空气波压力治疗仪参数

# 技术参数：

- 正常工作条件：

  - 工作环境：温度 5℃～40℃；

  - 相对湿度：10%～80%；

  - 大气压力：86kPa～106kPa；

  - 工作电压：～ 220V±10%；

  - 电源频率：50Hz±1Hz；

  - 输入功率：≤60VA。

- 单通道三路气压输出；

- 旋扭操作，操作简便；

- 时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min；

- 充气间隔时间调节范围0-90s；步长5s；

- 压力保持时间0-12s可调

- 治疗模式：由远端到近端的逐个渐进充气模式；

- 压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强；

- ★压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg；

- 权限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min；

- 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施；

- ★急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序；

- 手动释压：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施；

- 气密性：气囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压降不大于10%；

- 连接：连接管路应有防止接错的装置或标识；

- ★工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于45dB（A）。

- 商务参数

- *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

- *2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

- *4、交货地点：娄底市中心医院。

- *5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。