医用胶片扫描仪招标参数

一、技术参数

1、灰度参数：8、12、16bit

2、光密度范围：≥4.0D

▲3、胶片尺寸：≤2.5英寸×2.5英寸； ≥ 14×35inc

▲4、扫描速度：≤7秒@14英寸×17英寸

- 硬件接口：USB2.0或者USB3.0

- 扫描元件：专业CCD

7、光学分辨率：≥1200dpi

8、几何失真率：≤1%

9、电压/频率/功率：AC100-240V/47-63Hz/≤54.9W

10、光源：LED即开即扫无需预览一次成像。

11、光源使用寿命≥100000小时

▲12、需具备医疗器械注册证

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

★7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。