娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院飞利浦1.5T磁共振两年维保项目招标文件（院内议价）

二〇二三年二月

- 第一章 投标邀请

- 飞利浦1.5T磁共振两年维保项目进行挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：飞利浦1.5T磁共振两年维保项目

- 二、采购方式

- 1、院内议价，按招标文件评分规则进行评审，以评审结果排序

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具备相应经营范围。

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 6、投标人具备湖南省政府采购电子卖场资格，中标人在议价公示后需配合医院完成电子卖场直购程序。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：投标时间详见娄底市中心医院官网公告，开标时间另行通知。

- 2、开标地点;另行通知

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、招标人地址：娄底市中心医院

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦1.5T磁共振两年维保 | 1 | 29万元 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容必须全响应，否则视为无效投标：

（一）服务范围：飞利浦1.5T核磁共振（1台）低温系统全保，电子系统人工技术保，电子系统指含梯度系统、射频系统、数据及采集处理系统、主计算机系统、移动类线圈；低温系统指含液氦正常消耗、冷头、氦制冷机、氦压缩机、水冷机组、相关的低温管线仪表等；不包含本台机器第三方附属设备，如激光相机、稳压电源、高压注射器、UPS电源、机房空调、除湿机等。

- （二）服务、技术要求：

1、提供24小时免费服务电话，确保1小时内电话响应；

2、有专业的服务车辆，到达现场时间24小时内；

3、每年提供4次保养服务。内容包括安全检查，影像检查，设备除尘，运行检查，并提供保养报告；

4、提供不限次数叫修服务、低温系统零配件更换服务，所更换配件必须是原厂配件；

5、确保设备开机率达到95%以上，按照365天/年计，即正常开机达到347天/年，停机不超过18天/年，停机时间增加1天，维保服务期限延长6天（电子系统零备件采购时间不含在内）。

6、投标人必须有良好的服务业绩，没有损坏医院磁共振的案例；

7、投标人的服务工程师需经过相关的培训。电子工程师有飞利浦原厂培训证明，低温工程师有国家相关机构的培训证明，并提供培训证明复印件；

8、投标人必须有飞利浦1.5T磁共振的备件库存，关键部件要提供实物、发票、合同、进口税单或其他确实的证据证明；

9、投标人应具有飞利浦1.5T核磁共振设备的重大事项及运行异常的应急处理能力；

10、投标人应当能够独立完成维修工作（第三方设备除外），不得整体或者部分维修工作转交给其他公司或代理商及个人，一经查实，将中止合同，投标人要赔偿由此引起的一切经济损失；

11、本项目不统一组织现场勘察，为保证设备运行，响应商报名后须自行与采购单位联系并现场勘查，了解该设备目前运行状态并在响应文件中作出声明函，并提供现场勘查图片。（联系人：贺煦卉，电话：13034829688）

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

7、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章，投标文件一式两份，一正一副；

- 合同

维保服务合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：李红辉

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

项目联系人：贺煦卉

手机：13034829688

电话：0738-8527308

传真：/

邮编：417000

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

项目联系人：

手机：

电话：

传真：

邮编：

甲方通过               方式采购飞利浦1.5T磁共振维保 服务，乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》等法律法规之规定，甲乙双方就乙方提供维保服务事宜协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

- 第一条 维保服务内容

1.1 维保设备信息：飞利浦MRI Multiva 1.5T。

1.2 维保服务类型：低温系统全保，电子系统人工技术保

1.3 维保服务范围：乙方提供维保设备低温系统、水冷机组、正常液氦消耗、电子系统人工技术等维保服务，对故障进行分析判断，并与甲方协商制定维修方案，通过维修或者更换的方法，确保设备正常运行。维保范围含液氦正常消耗、冷头、氦制冷机、氦压缩机、水冷机组、相关的低温管线仪表等，含梯度系统、射频系统、数据及采集处理系统、主计算机系统、移动类线圈，不包含维保设备第三方附属设备如激光相机、稳压电源、高压注射器、UPS电源、机房空调、除湿机等。

第二条  乙方维保服务要求

2.1  每年提供4次保养服务，内容包括安全检查，影像检查，设备除尘，运行检查，并提供保养报告。

2.2  提供不限次数的叫修服务、人工上门维修服务、低温系统零配件更换服务，确保所更换备件是来源合法合规的原厂备件，关键部件须提供实物、发票、合同、进口税单或其他确实的证据证明。

2.3  开通24小时免费服务电话，确保自接到甲方报修起，电话响应时间在1小时内，到达现场在24小时内；如遇设备停机，工程师须自接到甲方报修起12小时内到达现场。

2.4  为甲方工作人员提供培训，包括设备基本构成、运行注意事项、一般故障的判断、紧急故障的处理等。

2.5  承诺自有液氦液化装置，确保国内液氦紧张时维保设备的安全。

2.6  确保合同履行期间维保设备开机率达到   以上，按照365天/年、24小时/天计算，即正常开机应达到   天/年，停机不超过18天/年。

第三条  维保服务期限

3.1 服务期限为2年，自    年   月   日起至    年   月   日止。

3.2 乙方服务未达到2.6要求的，停机时间增加壹天，维保服务期限延长6天（电子系统零备件采购时间不含在内）。

第四条  双方责任

4.1  甲方责任

4.1.1  为乙方履行合同期间提供工作便利。

4.1.2  设备出现故障后及时通知乙方并告知相关故障现象。

4.1.3  在乙方每次按约定完成服务后，签字确认服务工作单。

4.1.4  有权在需更换配件时自主选择供应商，同等价位下优先考虑乙方供应。

4.2  乙方责任

4.2.1  未经甲方许可，不得自行对维保设备进行拆卸、更换等操作。因乙方工作失误造成设备故障，由乙方免费恢复。

4.2.2  每次维保时应做好故障维修及保养事件记录，并到设备使用部门备案登记，维保后应提供服务工作单、符合原厂标准的维修、保养报告单及质控报告等。

4.2.3  确保指派工程师能够独立完成维保工作，电子工程师须具备飞利浦原厂培训证明，低温工程师须具备国家相关机构的培训证明。

4.2.4  确保备件安装完毕后应达到设备运行标准，更换下的备件由乙方负责回收。

4.2.5  维保期间超出免费提供范围的备件按市场价80%优惠价格售给甲方。无论甲方是否选择乙方供应配件，乙方均负责免费安装、调试。

4.2.6  乙方在维保期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目以甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档。

4.2.7 乙方须遵守安全生产及甲方相关管理制度规定。乙方在履行本合同期间给甲方、乙方及第三方造成的人身、财产等损失，由乙方承担全部法律责任和经济赔偿。

第五条  保密义务

5.1 任意一方对于在签订和履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密和其他不适宜公开和对外披露的信息和资料（包含医院患者信息资料、医院经营财务信息等），应予严格保密，未经对方书面同意，任何时候不得对外公开、披露或允许其他任何单位或个人复制或阅读，或者向第三方复述保密信息的内容，或者以其他任何方式自行或允许第三方使用或传播保密信息。

5.2 涉密人员包括合同知情人、维保参与人。

5.3 保密期限：涉及医院患者信息资料以及医院经营财务信息的保密期限为永久，保密条款在结束后仍然有效，其他保密信息的保密期限为合同结束之日起3年。

第六条 价款及支付

6.1  维保服务费用标准为人民币    元/年（￥    元 /年），本合同价款总计为人民币    元整（￥    元），已包含乙方在维保范围内履行服务发生的维修费、配件费、人工费、差旅费、运输费、装卸费、搬运费、安装调试费、系统软件费用、税费等全部费用。

6.2  服务期每满6个月后支付一次维保服务费用，每次支付合同一年保修款的50%即人民币    元整（￥    元），本合同共计支付四次。

- 6.3  乙方应在甲方每次支付前30日提供该次支付金额的增值税普通发票和对应维保服务工单，甲方在发票经过财务验收后的60日内一次性支付该次价款给乙方指定账户；如乙方未及时提供，甲方顺延付款，由此产生的责任均由乙方承担。

- 6.4  乙方指定账户：户名：                         ，开户银行：                   ，账号：                   。

- 第七条  通知和送达

- 7.1  甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面形式按本合同约定的联系方式送达。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

- 7.2  双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

- （1）甲方的文书送达地址：娄底市中心医院医疗设备维修中心，收件人：贺煦卉，联系电话：13034829688 ，电子邮箱： hh518520@163.com 。

- （2）乙方的文书送达地址：           ，收件人：     ，联系电话：         ，电子邮箱：          。

- 7.3  上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

- 7.4  以上地址和联系方式，任意一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任意一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

- 第八条  合同的变更与解除

- 8.1  本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

- 8.2  乙方提供的维保服务必须符合甲方要求，如乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

- （1）乙方服务不到位（包括但不限于未按规定时间响应、赶到现场、完成维保，未及时解答甲方问题，服务态度不佳等）且经甲方通知后3日仍未改正的；

- （2）服务质量不高、维修设备性能下降的。

（3）乙方在合同履行期间将服务转包、分包给其他公司或代理商及个人的。

第九条  违约责任

9.1 任意一方逾期履行合同约定义务的，每逾期一日，按同期贷款市场报价利率（LPR）标准支付对方逾期违约金。

9.2 因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方除赔偿由此造成的甲方全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须按本合同维保费用总价款的10%向甲方支付违约金。

9.3 因不可抗力因素导致逾期履行的，不承担违约责任，不可抗力因素消除后，应当继续履行。

第十条  争议解决

本合同履行中发生的争议，双方应先协商解决，协商不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 第十一条   附则

- 11.1 本合同组成文件及解释顺序如下：乙方在履行本合同中作出的承诺；本合同补充协议；本合同及附件；成交通知书、采购文件、响应文件；其他与本合同相关的资料。

- 11.2  本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，经双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区      合同签订日期：    年  月  日

第三章评标方法及标准

投标人综合评分表

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格总分 | 45分 | 格分采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他服务商的价格分统一按下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/磋商报价）*45分 |
| 2、技术总分（39分） |  |  |  |
| 2.1 | 服务要求 响应 | 10分 | 响应服务商完全响应“采购人需求”中的要求得10分，一项要求不满足视为未实质性响应招标文件，按无效响应处理。 评审依据：以响应服务商服务方案为准 |
| 2.2 | 备件储备及响应能力 | 7分 | 1、响应服务商在国内设有专业、充足的设备零备件仓库得1分。仓库面积大于3000 平方米的得2分。 评审依据：提供房产证或租赁合同复印件加盖公章，最高计2分。 2、响应服务商有液氦液化装置，确保国内液氦紧张时保证设备的安全得3分。 评审依据：提供液氦装置租赁合同复印件加盖公章，否则不计分。 - 响应服务商拥有专门的工程服务车辆，保证工程师及配件的及时到达及供应，保障开机率。 - 评审依据：须提供车辆行驶证加盖公章，车辆所有人为投标人公司，每提供一份得1分，最多计2分。 |
| 2.3 | 重大故障应急处理能力 | 9分 | 响应服务商处理过MRI移机案例的，每提供一份案例加2分；处理过MRI紧急失超情况案例的，每例加3分，处理过MRI体线圈更换案例的每例1分。 评审依据：投标人需提供合同复印件或有医院盖章签字的维修工单复印件，加盖投标人公章。本项最高计9分，不提供不计分。 |
| 2.4 | 拟派本项目人员 | 5分 | 1、响应服务商每拟派一名具有飞利浦原厂培训合格证明电子工程师投入到本项目的维保服务中得1分，此项最多计3分； 2、响应服务商每拟派一名具有国家相关机构认证合格的低温工程师投入到本项目的维保服务中得1分，此项最多计2分； 评审依据：以同时提供拟派电子工程师和低温工程师近三个月任意月份的社保证明（加盖社保部门公章或电子公章）及培训合格证明原件为准，不提供不计分。 |
| 2.5 | 拟投入本项目的工具 | 5分 | 响应服务商提供退磁及励磁电源投入到本项目的维保服务中计3分； 评审依据：同时提供专业维修工具的工具清单及真实工具图片，退磁及励磁电源的发票或报关单。 根据本次维保项目需要，拟配备仪器设备（数字万用表、直流稳压可调节电源、数字示波器、医用耐压测试仪、医用接地阻测试仪、医用泄露电流测试仪、个人剂量报警仪等工具用表），投标人须在投标文件中提供上述全部配备工具设备检测机构出具的校准合格证书复印件的得2分，未提供检测机构出具的校准合格证书的不得分，缺少任意一项得1分，原件备查。（最多计2分） |
| 2.6 | 技术支持 | 3分 | 响应服务商具备原厂授权代理的得3分。 评审依据：提供原厂证明文件或原厂授权证明文件。 |
| 3、商务总分（16分） |  |  |  |
| 3.1 | 同类业绩 | 6分 | 响应服务商提供从2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似业绩,每提供一家加1分，最多得6分。未提供，或者提供不符合的不得分。（6分） 评审依据：提供相关医院名称、型号、维保时间、联系人及合同复印件加盖公章等详细信息，以供采购人核实。 |
| 3.2 | 服务商综合实力 | 7分 | - 响应服务商营业范围包含核磁维修项目，拥有核磁线圈测试平台的得1分，具备核磁线圈研发能力的得2分。 - 评审依据：提供相关证明材料并加盖公章。最多3分 2、响应服务商拥有国家相关部门认可的ISO9001、ISO14001、ISO45001认证证书得3分，每少一样扣1分，评审依据：经营范围包含核磁项目、提供证书复印件加盖公章；（3分） 3、取得国家高新技术企业证书得1分。（1分） |
| 3.3 | 售后服务 | 3分 | 响应服务商承偌保证95%的开机率的得1分，每增加一个百分点加1分，最高得3分。 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列；综合得分且投标报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。

- 投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

第四部分、同类项目业绩

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

第五部分、技术及服务方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料