空氧混合仪招标参数

- 一、技术参数

- 1、专用于头罩供氧、鼻导管吸氧，暖箱，新生儿T-组合复苏器、体外循环机等；

- 2、氧浓度21%~100%连续可调；

- 3、氧浓度、流量分开调节，互不影响；

- 4、表面经过阳极氧化处理；

- 5、采用机械膜片平衡原理；

- 6、氧浓度调节范围：21%~100%；

- 7、流量调节范围：0.1 LPM~1.0 LPM 及 1 LPM~10 LPM；

- 8、具备气源故障报警功能；

- 9、供气压力差报警：供气气源压力差>0.1MPa,声觉报警；

- 10、声觉报警至少60s，噪音至少57dB（A）；

- 11、供气气压恢复正常时，报警自动停止。

- 12、性能要求：符合YY 0893-2013

- 13、氧气和空气压力：0.3MPa~0.4MPa

- 14、双流量计双输出口

- 15、配2套重复使用的管路和集水杯

- ★16、配同厂家医用电热湿化器

- 16.1工作温度：30℃~37℃

- 16.2加热板最高温度：85℃

- 16.3儿童专用型湿化罐配2个

- 16.4最大流量：180L/min

- 16.5最大工作压力：2kPa

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。