医用电子血压计招标参数

一、技术参数

1、测量原理：示波法；

2、显示：7 段 LCD；

3、测量位置：上臂；

4、适应手臂周长：12~50cm(标配袖带 22~32cm)，0~300mmHg，40~200次/分；

5、压力测量范围： 0~300mmHg；

6、脉搏测量范围：40~200次/分；

7、测量精度

7.1、压力精度:±3mmHg(±0.4KPa);

7.2、脉搏测量精度:±5%

8、测定精度：平均差 ±5mmHg;标准偏差 8mmHg；

9、分辨率：1 mmHg；

10、自动较零功能：开机时自动启动；

11、不规则脉波检测：有，并且以图形闪烁提示；

12、电池电量不足提示：有，并且以图形闪烁提示；

13、 耐用性：10万次以上耐久设计(提供相关证明材料)；

14、数据传输：USB 数据传输端口；

15、电击防护型式：Class ll/内部电源  BF型设备；

16、电源:交直流两用；

17、电源适配器

17.1、输入电压:AC100V~240V

17.2、输出电流:700mA

17.3、频率:50-60HZ

17.4、输出电压:6V

17.5、仪器内设电池仓，可安装干电池，工作使用次数:血压测量 250次以上；

18、 操作环境：温度+5℃~+40℃，湿度15%RH~85%RH

19、 储存环境：温度-20℃~60℃℃，湿度10%RH~95%RH

20、产品特性：

20.1、自动校零指示功能：每次测量前会通知， 已正确完成“自动校零”。

20.2、具有听诊模式

20.3、可使用5 种袖带；

20.4、本体和袖带都可以用沾有酒精的软布擦拭。

20.5、自动停止功能：检测出身体移动时排气会停止5秒钟。

20.6、不规则脉波图标：有助于判断测量过程中身体移动等造成的干扰或心脏病和重大健康问题造成的心率、周期或脉搏的变化。

二、配置清单

| 配 置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 |
| 中号袖带M(22-32cm) | 个 | 1 |
| 电源适配器 | 个 | 1 |
| 中文使用说明书 | 本 | 1 |
| 合格证 | 个 | 1 |
| USB数据线(1.5m) | 根 | 1 |

三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。