病理样本分析前脱水包埋机招标参数

一、技术参数

- 产品名称：快速病理诊断前处理设备；

2. 功能：固定、脱水、透明、浸蜡综合一体机；

3. 处理技术：多态高频超声空化组织处理技术iMultiHUC；

4. 超声频率控制：数字式无暂态频率跟踪控制技术；

5. 温控方式：PID精准温控；

6. 温控精度：±1℃；

7. 最大处理量:60个/批次；

8. 处理缸:2个，相互独立工作；蜡缸:2个，多个处理缸，灵活性强，随来随处理，大小标本都能处理；

9. 处理缸容积:≥1500ml；

10. 蜡缸容积:≥1500ml；

11. 组织处理程序：内置≥15种可编程组织处理程序；

▲12. 组织脱水时间：大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）约60~90min；小组织（直径≤0.5，厚度0.2cm）约20~30min；

13. 电源要求:220V±10%，50HZ；

14. 最大功率:≤1000W；

15. 超声连续工作时间：≥12小时；

16. 升温速度：试剂升温时间10min/45°C；蜡缸融蜡速度：45min/62°C；

17. 显示器：≥10寸彩色触摸屏；

18. 设备使用环境温度：0~40℃；

19. 设备使用环境相对湿度：0%~78%，无结露；

20. 报警方式：声音、颜色和文字；

21. 强大的软件管理系统：UI界面美观、操作简单；实时状态监控；标本处理量记录；

22. 远程联网功能：云管理平台对设备进行在线监测，设备故障可及时反馈至云管理平台，及时开展售后服务保障；

▲23. 组织处理试剂：快速环保试剂；一种试剂可替代多种常规的试剂；

- 24.电器安全性能：符合GB_4793_1-2007要求 ；

- 25.通过ISO13485及ISO9001质量体系认证（双认证体系，质量可靠）。

26、快脱的成本核算：

病理分析前处理试剂500ml，＜2300元/20例；

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速病理诊断前处理设备 | 1 | 台 |
| 2 | 脱水专用容器 | 2 | 只 |
| 3 | 浸蜡专用容器 | 2 | 只 |
| 4 | 容器支架 | 4 | 个 |
| 5 | 提篮 | 4 | 个 |
| 6 | 设备电源线 | 1 | 根 |
| 7 | 排液管 | 2 | 套 |
| 8 | 设备使用说明书 | 1 | 件 |
| 9 | 设备手册 | 1 | 件 |
| 10 | 产品保修卡 | 1 | 件 |
| 11 | 产品检验报告 | 1 | 件 |

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。