医用压缩式雾化器招标参数

一技术参数

- 使用电源： 220V~, 50Hz

- 功 率：180VA

- 工作气压：60kPa~150 kPa

- 气体流量 ：≥5L/min

- 喷雾速率：≥0.15mL /min

- 噪 音： ≤65dB(A计权）

- 残留液量≤0.8mL

- 雾粒分布：直径1μm~5μm雾粒所占比例>60%

- 运行模式：连续工作时间不少于4h

- 正常工作条件：温度10°C~40°C, 湿度≤80% (无凝露) 大气压力 860hPa~ 1060hPa

- 运输和贮存条件：温度-20°C~+55°C, 湿度≤80% (无凝露) 大气压力  500hPa~ 1060hPa

- 产品配置：雾化器、雾化杯、连接气管、面罩、口含吸嘴、 空气过滤棉、说明书、保修卡、合格证

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。