无影灯+手术床招标参数

一、无影灯（2台） 预算：9000元/台*2=18000元

（一）、性能指标

- 采用LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。

2、采用LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，医生头部和伤口区域温升≤1℃。

3、全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。

4、可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度。

5、LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，从而保证了柔和均匀的深部聚集效果。

6、手术无影灯的色温从3500K到5000K可调。

7、平衡臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要。

8、具有手动调焦技术，拆卸式手柄，可做（≤160℃）高温灭菌处理。

9、LED光源发出的光束透过透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达160.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。

10、每一个LED模块含有6-10个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，单个LED的故障不会影响灯头的功能。

（二）技术参数：

| 1 | LED灯泡数量 | ≥80个 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 照度（Lux） | 80000—160000 |
| 3 | 色温（K） | 3500—5000K可调 |
| 4 | 光斑直径（mm） | 150-350 |
| 5 | 调光系统 | 无极调光系统 |
| 6 | 显色指数 | ≥96 |
| 7 | 照明深度（mm） | ≥1200 |
| 8 | 术者头部温升（℃） | ≤1 |
| 9 | 术野区域温升(℃) | ≤2 |
| 10 | 演色性指数(CRI) | ≥96 |
| 11 | 色彩还原指数 | ≥97 |
| 12 | 电源电压 | 220V/50Hz |
| 13 | 输入功率（Ｗ） | ≤400 |
| 14 | 最低/最佳安装高度 | 2.4米/2.8米 |

二、手术床（1台）预算：6000元

- 本产品供医院手术室施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、骨科等手术用。

2、主要技术指标:

- 2.1、台面床宽:2100（±20）×500（±20）mm

- 2.2、台面高度:最低800 (±20)mm

2.3、台面升降行程:≥200mm

- 2.4、头板调节:≥±45°-90°

- 2.5、背板调节:≥±45°-20°

- 2.6、腿板调节:≥120 mm；

- 2.7、腿板调节:≥90°

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。