电动流产吸引器招标参数

一、技术参数

1、电动流产吸引器专门用于医疗机构对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术吸引。

2、性能特点

2.1、选用大流量无油润滑负压泵作负压源，负压上升快，且不会产生正压；

2.2、二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大；

2.3、机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作方便、安全；

2.4、机器简洁大方，移动灵活、舒适;

2.5、储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时存放；

2.6、整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。

3、主要技术参数

3.1、极限负压值:≥0.09 MPa(680mmHg)

3.2、负压回降:≤0.005 MPa(38 mmHg)/10min

3.3、抽气速率:≥15 L/min

3.4、贮液瓶:≥500mx2(玻璃瓶)

3.5、贮气瓶:≥2500mx2(玻璃瓶)

3.6、电源:~220，50Hz±5

3.7、输入功率:≥150VA

3.8、净重:≤20 kg

3.9、外形尺寸:≤32cmx36cmx83cm

4、附件：滤液器、吸引软导管、过渡吸引管、流产吸引管、过滤器

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。