- 3D高清电子腹腔镜30˚（设备配件）招标参数

一、技术参数

- 1、超高清3D电子腹腔镜（30度镜）1根；纤维导光束1根。

- ▲2、采集像素：电子镜像素为≥1920 x 1080，双路不低于1080P 采集。

▲3、电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌。

4、最大景深不小于 200mm, 可远距离观察，提高可视面积，并有效防止镜头污染。

▲5、可实现暗部增亮、血管染色等至少五种影像增强功能。

6、具有防雾功能，有效防止镜面起雾。

7、免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。

8、摄像头 3 个按键可设置不少于 4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

9、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备。

10、纤维导光束：直型接头, 总长度300cm，直径4.8mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形。

★11、必须与我院现有3D胸腔镜主机配套兼容使用。

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。