GE3.0T核磁VRE报错维修服务参数要求

- 该项目为GE3.0T核磁扫描中断故障维修服务；

- 故障显示：不能进入系统登陆界面，机器不能使用，运行MGD_TERM命令，发现VRE没有启动，需要更换VRE备件。

3、乙方有对应的专业的工程师到我院服务，操作前联系我方人员到场；

4、安装过程中有义务检查机器，发现有其他问题及时和我方工程师沟通并积极解决；

5、本次维修乙方需备齐可能需要更换的配件，争取一次性修复。配件均为原厂配件；

6、所更换的配件以及本次维修的故障质保期6个月，质保期内如出现同一故障或者由所更换配件引起的故障需在一天内解决；

7、本项目我院不统一组织现场勘察，竞标方根据本项目情况自行决定现场勘察和情况了解等前期工作。由于本项未做到位带来的后续问题，责任在竞标方承担；

8、投标资料中给出投标公司联系电话。